| 作业文件 | 文件编码：XJJY/ZYJ17-2006 |
| --- | --- |
| 标题：GHW-150型老化试验箱操作规程 | 第1页 共1页 |
|  | 实施日期： 年 月 日 |

操 作 规 程

1.将设备接入外部电源系统。

2. 打开箱体背面电源断路器，这时温度调节议已上电，转流风机开始运转。

3.操作温度调节议，使之设定于所需工作温度，打开自整定并调整好超温报警温度值，待系统确认后即自动执行高温状态。

4.按下电源按钮，主接触器吸合，设备加热器开始加热，当箱内温度达到设定温度并稳定后，便可开始正式试验。当箱内温度超过超温报警值时，设备将发出报警讯号，主接触器断开。

5. 设备设有定时运行器，如果试验需定时运行时，请先设定好运行时间，再打开运行开关，在到达设定时间后，接触器释放，自动切断加热电源，加热器停止加热。

6.设备设有观察窗，窗内置有观察灯，如需观察箱内试验样品时，可打开照明开关。

7. 试验结束后，应逐个关掉定时器、电源开关，拉下箱后电源断路器。

维护保养：应定期检查设备电气线路，以保证设备电源断路器、超温保护等系统的可靠运行。

编写             审核             批准             日期