| 作业文件 | 文件编码：XJJY/ZYJ14-2006 |
| --- | --- |
| 标题：电光分析天平操作规程 | 第1页 共2页 |
|  | 实施日期： 年 月 日 |

操作规程

- 当执手开关使用时,必须缓慢均匀的转动起闭,过快时会使刀刃急触而损坏,同时由于过剧晃动造成计量误差.

- 称量时应适当的估计添加砝码,然后开动天平,按指针偏移方向,增减砝码,至投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止.

- 在每次称量时,都应将天平关闭,绝对不能在天平摆动时增减砝码,或在称盘中放置称物.

- 被称物在10毫克以下者,可由投影屏上读出10毫克以上之数值,旋转砝码三档指数盘,来增减10毫克-199.990克的环行砝码.

- 读数方向克按(图六)来读取.

维护保养：

- 天平室内温度最好保持在20℃±2℃,避免阳光晒射及涡流侵袭或单位受冷受热,框罩内应放置干燥剂.

- 所称之物体应放在称盘中内,并不得超过天平最大称量(200g).

- 对过于冷热和含有挥发性及腐蚀性的物体,不可放入天平内衡量.

- 天平使用完毕后,应将天平关闭和砝码指数盘旋转至原0位,并将天平用套子罩上,关闭电源.

| 作业文件 | 文件编码：XJJY/ZYJ14-2006 |
| --- | --- |
| 标题：电光分析天平操作规程 | 第2页 共2页 |
|  | 实施日期： 年 月 日 |

- 当整个天平要搬动时,必须见横梁、左右称盘、挂钩等零件小心拿下，放入盒内（包括环行砝码），其它零件不能随意拆下。

- 如天平要在另一气候环境使用时，必须根据上述方法清理和安装，然后一定要存放约4小时后才能使用。

发现天平有损坏或不正常时，应立即停止使用，送交有关修理部门维修，经检验合格后，方可继续使用。

编写           审核           批准            日期