| 作业文件 | 文件编码：XJJY/ZYJ15-2006 |
| --- | --- |
| 标题：401-A型老化试验箱操作规程 | 第1页 共2页 |
|  | 实施日期： 年 月 日 |

操作程序：

1.接通电源，将漏电开关置于“合”。

2.加热功率开关，开关处于关位置一组加热器工作，开关向开位置时，两组同时加热，工作室升温速度加快。在100℃以下试验时，开关向开位置即可。

3.采用电位器设定的仪表，把拨动开关拨向设定位置，旋转设定电位器，使仪表显示的数值与需设定的温度值相同即可。

4.采用编码开关直接设定的仪表，在编码开关上直接设定所需温度值即可。

5.为了保持设定温度和仪表显示温度一致，可调仪表面板上面的（RST）可调电位器，显示温度的顺时针方向调节，否则反之。（注：调节时一定要一点一点地调节。）

6.为了保证显示器温度和温度计温度一致，打开箱体外测板，调节数显仪上的（3296）可调电阻（绿色）可达到一致。

7.如有旋转要求，可接通旋转开关。

8.为了保证箱内空气置换率，可调节箱顶上的排气阀和箱体左下方进气阀以达到要求。

9.老化箱试验完毕，将漏电开关置于“分”位置，关闭外接电源。

| 作业文件 | 文件编码：XJJY/ZYJ23-2006 |
| --- | --- |
| 标题：401-A型老化试验箱操作规程 | 第2页 共2页 |
|  | 实施日期： 年 月 日 |

维护保养：

1.箱体必须有效接地，以确保安全。

2.老化箱应按使用和保管条件，定期检查和维修。

3.老化箱专人操作看管，试验完毕后切断电源。

编写             审核             批准             日期

老  化  试  验  箱

401-A型

操

作

规

程