电子式摆锤冲击试验机

CBD-300型

操

作

规

程

| 作业文件 | 文件编码：XJJY/ZYJ13-2006 |
| --- | --- |
| 标题：冲击试验机操作规程 | 第1页 共1页 |
|  | 实施日期： 年 月 日 |

操作程序：

1. 试验前根据打击能量要求,更换合适的摆锤 (大摆锤的最大打击能量为300J,小摆锤为150J)。 
 2. 打开机身电源开关,手持操作器使摆锤进行一次空打(不放置试样),检查度盘被动针是否指零,若不指零应调整指针位置,使空打时指针为零。
 3. 用木块把摆锤搁置在支座边上,用缺口对中样板使冲击试样缺口处于支座跨度中心,缺口面在冲击受拉一面。
 4. 按下“启动”按扭,提升摆锤，当扬起到设定高度并稳定后,清除搁置木块及摆锤打击圈内的一切障碍,并把度盘指针拨到最大打击能量刻度处。
 5. 按下“冲击”按扭,落摆击断试样,待摆锤回摆时,按“制动”按钮,当摆锤停止摆动后,记下冲击能量。试验结束，关闭操作器电源及冲击试验机电源，把操作器挂回原位。

注意事项：
 （1）不允许摆锤举高后俯身安置试样；试验时在摆锤摆动平面内不允许有人员活动。
 （2）试验机断摆锤来回摆动要按“制动”，不能用手制止尚在摆动中的摆锤

编写           审核           批准            日期